冷热冲击试验箱作业指导书

1．性能规格

A:机型:KW-TS-50F

B:性能（水冷式在室温＋25℃,空载时)

1.试验槽温度使用范围:一40℃~+80℃

2．高温槽预热温度范围:＋60℃~+180℃

高温槽升温时间:＋60℃~+180℃约需40min(室温在＋10～+30℃时)

3.低温槽预冷温度范围:一55℃~-10℃

低温槽降温时间:+20℃~ -55℃约需60min(室温在＋10~～+30℃时)

4．温度波动度:士0.5℃

5.温度偏差:士2.0℃

6.冲击归复时间:5分钟以内

二．系统结构:

1．内胆尺寸:W400×H350×D400mm2．内箱材质:镜面不锈钢板（SUS#304)

3．外箱材质:雾面不锈钢板（SUS#304）或烤漆

4．保温材质:高温槽:硅酸铝保温棉

低温槽:高密度PU发泡

5.加热器:鳍片式散热管形不锈钢电热器.

6．送风循环系统:

a)马达

b)不锈钢加长轴心

c)多翼式扇叶(SIROCCO FAN)

d)特殊设计之风扇强制送风循环系统7.箱门:试验箱单片门,左开

e)嵌入式平面把手f)后钮:SUS#304g)硅胶发泡胶条8.冷冻系统:

h)压缩机:全密闭式高效率压缩机i)冷媒:环保冷媒。

j)冷凝器:风冷式冷凝器

k)蒸发器:鳍片多段式自动负载容量调整

1)附件:干燥剂,油分离器，冷媒流量窗口,修理伐,高压保护开关m)膨胀系统:自动容量控制之冷冻系统

9.温度控制器:原装进口彩色液晶显示触控式温度冲击控制器

a.控制器规格:

精度:温度士0.1℃+1digit

分辨率:温度士0.1.

具有上下限待机及警报功能

温度入力信号T型

P.1.D控制参数设定,P.L.D自动演算

b.画面显示功能:

采画面对谈式,无须按键输入，屏幕直接触摸选项

温度设定(SV)与实际(PV)值直接显示

可显示目前执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数

温度程序设定值以图形曲线显示,具实时显示程序曲线执行功能

具单独程序编辑画面,可输入温度及时间

屏幕可作背光调整

屏幕显示保护功能可作定时，TIMER或手动关闭设定.

c.程序容量及控制功能:

可使用的程序组:最大50个PATTEN

可重复执行命令:每一个命令可达999次

程序之制作采对谈式,具有编辑、清除等功能

SEGMENTS时间设定0~99Hour59Min

具有断电程序记忆,复电后自动启动并接续执行程序功能

程序执行时可实时显示图形曲线

具有预约启动及关机功能

具有日期,时间调整功能

10.主要组件:

电源按钮开关

交流接触器

热继电器

交流继电器

时间继电器

控制器

无熔丝总开关

固态继电器

按钮开关

干烧保护器

11.安全保护装置:

超温保护装置，

欠相保护装置，

压缩机过热保护开关，

压缩机高压保护开关，

压缩机过电流保护开关，

压缩机过油压保护开关无熔丝开关超载保护鼓风电机超载保护。

加热器短路、超载保护装置，

线路保险丝及全护套式端子

12.控制面板:

温度控制器一只

电源按钮开关一只

警报器一只

13．测试孔:机体左侧50mm孔1只附不锈钢孔盖1只,硅胶塞头1只。

14．试料置放架:

n)不锈钢SUS#304网状置物盘2片

o)不锈钢可调整间距40mm 置物轨道2组

15.周围环境:

可允许使用温度范围:0℃~＋35℃

性能保证范围:＋5℃~+30℃(降温时间及最低达到温度参考1~6)

16.提供档案:1.控制器说明书

交货时提供一份

2.订货规格书

订货时提供一份

3.机器使用说明书

交货时提供一份

17.保固期:1.从检定部门检定合格之日起进行壹年保修（天灾、电力异常、人为使用

不当、保养不当造成之损坏外,本公司完全免费维修)。对于超过保修期的服务，将收取相应成本费用。

2.设备在使用过程中出现的问题应在24小时内作出反应，及时委派

维修工程师、技术人员及时处理，解决问题。

3.承诺提供终生免费技术支持。

18．要求设备:

1.本机器用电源

a。电源:AC3@ 5w 380V 50/60HZ※电压变动充许值:定格电压的±10%

b.最大负荷容量:12 KW

c．最大电流:50 A

2．自然排水口:a.间接排水管:VP301根

※排水管中途不得有凸起，房屋地面不得有极端的倾斜

※排水管由本公司提供，请提供排水口(@ 20mm)

三.工作原理:

是利用低温及高温蓄冷热储存槽，依动作需要打开DAMPER，将储存槽内之冷热温度导入试验槽内从而达到快速温度冲击效果,平衡调温控制系统（BTC) +特殊设计之送风循环系统,以P.I.D.方式控制SSR,使系统之.加热量等于热损耗量,故能长期稳定的使用。

三、机器要求设备料

此部分需由买方负责并于本设备使用前备妥!

预览与源变也源致下载高清无展AC 220V 1C3W50/60HZ MAX  A

AC220V 3C 4W50/60HZ MAX  A

口AC 380V 3@5W50/60HZ MAX60 A

*注意:确保本设备性能之电压频率变动范围:电压土5%;频率士1%!

b.供气气压:5~8KG/ cm

五、机器安装场所及安装方法:

1安置位.置应考虑本机的散热效率及容易轻﹐力文档

⒉机器本身虽以高级不锈钢板制成，但阴暗潮湿的地方,容易使机件及电子控制器产生不良影响而产生错误动作或加速老化，应该避免.

3.机器应置于机层坚固附排水装置之平面上,周围应保持良好通风空间，机器底部是冷冻系统，热量比较大，故在安装时，应距离外围环境及墙壁及其它任何机器之间与机身最少应有60公分以上之距离，以便通凤顺蜴.

4.设置于平坦无振动之地面安装定位调整机身底部的四个水平脚，使机身平衡，以便内箱排水和防止异常噪声〈请用水平仪检查).

5.机器之宾装位置◎切勿受阳光直接照射请避免阳光直接照射,以免影响测试之条件.且维持室内空气流下载高清无水印

6.机器之安装位置应尽量勿靠近其它电器设备或易燃物品以兔危险，请将本机机体放置于单独的空间，不可置于公众的场所或有易燃、易爆、易腐化学物品附近，以免发生故障时，发生火灾和造成人身伤害.

7.请避免设置于肮脏与灰尘多之场所．周围温湿度应维持于10℃~25℃;70士10%RH之.间，机器才能获得最佳最稳定的运转，其后果可能会导致:该机器降温速度慢或无法达到低温之要求,且温度控制不能十分稳定.

8.机身顶部不得放置任何杂物以免重物掉下造成天体受伤财物受挺下载高清无水印

9.搬运时不要手持电箱。电线。马达作为推动力支点,防止电箱电器损坏、松脱或造成意外故障.

10.炉体最大倾斜度应在30°角度以下，同时必须牢固炉身以防炉体倒下，压伤损坏

或砸伤人体及损坏财物.

11．定位后的机器要再移位时，请将机身四个水平脚收回然后移位，再调平衡，以免损坏机器.