# 恒温恒湿试验箱校准规范说明书

说明：本恒温恒湿试验箱校准规范（温度、湿度参数校准规范）说明书仅供参考，具体校准规范请结合自己企业的作业指导书来修改。如有疑问，请联系我们，我们会给出相应的意见。

环境试验设备温度、湿度参数校准规范：

1.适用范围：

本规范适用于温度范围(-80~300)℃、湿度范围(10~～100）%RH的高低温试验箱、交变湿热试验箱、恒温恒湿试验箱、干燥箱、培养箱、气候老化箱、霉菌试验箱、盐雾试验箱、腐蚀气体试验箱等环境试验设备的温度、湿度参数的校准。

其它范围环境试验设备的温度、湿度参数也可参照本规范进行校准。

2.引用文件：

1）GB/T5170.1—2016电工电子产品环境试验设备检验方法总则；

2）GB/T5170.2-2017环境试验设备检验方法第2部分：温度试验设备；

3）GB/T5170.5—2016电工电子产品环境试验设备检验方法湿热试验设备。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

3.计量特性：

环境试验设备的温度偏差、温度波动度、温度均匀度、相对湿度偏差、相对湿度波动度、相对湿度均匀度常用技术要求见表1。

4.校准条件：

1）环境条件：

a.温度：15℃~35℃；

b.湿度：不大于85%RH；

c.气压：80kPa~106kPa。

环境试验设备周围应无强烈振动及腐蚀性气体存在，应避免其他冷、热源影响。

实际工作中，环境条件还应满足测量标准器正常使用的要求。

2）负载条件：

一般在空载条件下校准，根据用户需要也可以在负载条件下进行，但应说明负载的情况。

3）测量标准和其它设备：

a.温度测量标准：

一般应选用多通道温度显示仪表或多路温度测量装置，传感器宜选用四线制铂电阻温度计，通道传感器数量不少于9个，并能满足校准工作需求。

b.湿度测量标准：

一般应选用多通道温湿度显示仪表或多路温湿度测量装置，通道传感器数量不少于3个，并能满足校准工作需求。

c.技术要求：

测量标准温度、湿度传感器的数量应满足校准布点要求，各通道应采用同种型号规格的温度、湿度传感器。测量标准温度、湿度的技术指标见表2。

d.校准时可选用表2所列的测量标准，也可以选用不确定度符合要求的其他测量标准。

5.校准项目和校准方法：

1）校准项目：

2）校准方法：

a.温度、湿度校准点选择：

温度、湿度校准点一般根据用户需要选择常用的温度、湿度点进行，或选择设备使用范围的下限、上限和中间点。

b.测量点位置：

传感器布放位置为设备校准时的测量点，应布置在设备工作空间的三个不同层面上，称为上、中、下三层。

中层为通过工作空间几何中心的平行于底面的校准工作面，各布点位置与设备内壁的距离为各边长的1/10，遇风道时，此距离可加大，但不应超过500mm。

如果设备带有样品架或样品车时，下层测量点可布放在样品架或样品车上方10mm处。

传感器测量点布放位置也可根据用户实际工作需求进行布置。

c.测量点数量：

温度传感器测量点用1、2、3.....数字表示，湿度传感器测量点用A、B、C.....字母表示。

设备容积小于等于2m3时，温度测量点为9个，湿度测量点为3个，温度点5、湿度点О位于设备工作空间中层几何中心处，如图1所示。

设备容积大于2m3时，温度测量点为15个，湿度测量点为4个，温度点15、湿度点О位于设备工作空间中层几何中心处，如图2所示。

设备容积小于0.05m3或大于50m3时，可根据实际需要或用户需求减少或增加测量点数量并图示说明。

d.温度的校准：

按照b.c条规定布放温度传感器，将实验设备设定到校准温度，开启运行。

实验设备达到稳定状态后开始记录各测量点温度，记录时间间隔为2min，30min内共记录16组数据。

或根据设备运行状况和用户校准需求确定时间间隔和数据记录次数，并在原始记录和校准证书中说明。

温度稳定时间以说明书为依据，说明书中没有给出的，一般按以下原则执行：温度达到设定值，30min后可以开始记录数据。

如箱内温度仍未稳定，可按实际情况延长.38min ；温度达到设定值至开始记录数据所等待的时间不超过60 min。

如果在规定的稳定时间之前能够确定箱内温度已经达到稳定，也可以提前记录。

稳定时间需以环境试验设备达到稳定状态为主要判断标准，应在环境试验设备达到稳定状态后才开始校准。

e.温湿度的校准：

按照b.c条规定布放温湿度传感器，将实验设备设置到校准温度、湿度，开启运行。

试验设备达到稳定状态后开始记录各测量点温度、湿度，记录时间间隔为2min，30tntin内共记录16组数据，或根据设备运行状况和用户校准需求确定时间间隔和数锯记录次数。并在原始记录和校准证书中进行说明。

温湿度稳定时间以说明书为依据，说明书中没有给出的，一般按以下原则执行：温湿度达到设定值，30min后开始记录数据。

如果箱内温湿度没有稳定，可按实际情况延长30min，达到设定值后开机记录，数据所等待的时间不超过60min。

如果在规定的稳定时间前可以确定箱内温湿度已经处于稳定状态， 也可以提前记录。

- 数据处理：

a.温度偏差：

b.温度均匀度：

环境试验设备在稳定状态下，工作空间各测量点30min内（每2min测试一次〉每次测量中实测最高温度与最低温度之差的算术平均值。

c.温度波动度：

环境试验设备在稳定状态下，工作空间各测量点30min 内（每 2min测试一次）实测最高温度与最低温度之差的一半，冠以“±”号，取全部测量点中变化量的最大值作为温度波动度校准结果。

d.相对湿度均匀度：

环境试验设备在稳定状态下，工作空间各测量点在30min内（每2min测试一次）每次测量中实测最高湿度与最低湿度之差的算术平均值。

e.相对湿度波动度：

环境试验设备在稳定状态下，工作空间各测量点 30min 内（每 2min测试一次）实测最高相对湿度与最低相对湿度之差的一半，冠以“+”号，取全部测量点中变化量的最大值作为相对湿度波动度校准结果。

6.校准结果表达：

经校准的环境试验设备出具校准证书，校准证书至少应包括以下信息：

1）标题“校准证书”；

2）实验室名称和地址；

3）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

4）证书的唯一性标识（如编号)，每页及总页数的标识；

5）客户的名称和地址；

6）被校对象的描述和明确标识；

7）进行校准的日期；

8）校准所依据的技术规范的标识，包括名称和代码；

9）本次校准所用测量标准的溯源性和有效性说明；

10）校准环境的描述；

11）校准结果和其测量不确定度的说明；

12）对校准规范的偏离的说明；

13）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

14）校准人和核验人签名；

15）校准结果仅对被校对象有效性的声明；

16）未经实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

7.复校时间间隔：

建议复校间隔时间为一年，使用特别频繁时应适当缩短。在使用过程中经过修理、更换重要器件等的一般需要重新校准。

由于复校间隔时间的长短是由环境试验设备的使用情况、使用者、仪器本身质量等因素所决定，因此，用户可根据实际使用情况确定复校时间间隔。